Allegato A


[image: image1.png]



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

CAPITOLATO TECNICO
	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA COLONNA ARTROSCOPICA PER L'U.O.C. ORTOPEDIA DELL’OSPEDALE “CIVILE” DI RAGUSA.


ALLEGATO “A”

SCHEDA TECNICA
Colonna artroscopica composta dalle seguenti parti:

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
MONITOR:
· Monitor LCD medicale almeno 24”, con tecnologia HDTV, risoluzione circa 1920 x 1200, completo di PIP.
TELECAMERA:
· Telecamera tecnologia FULL HD (progressive scan). Dotata possibilmente di zoom ottico. Dotata, inoltre, di uscite SDI, DV, HDTV. Testina munita di tasti liberamente programmabili per il controllo delle funzioni della telecamera. 
FONTE DI LUCE:
· Sorgente di luce a tecnologia xenon circa 300 W, con temperatura colore circa 6000 K, intensità luminosa regolabile in continuo da 0 al 100% manualmente o automaticamente. Controllo vita lampada. Possibilità di controllo a distanza dal campo sterile tramite interfaccia integrata.
SISTEMA MOTORIZZATO PER ARTROSCOPIA:
· Sistema multidisciplinare idoneo all’utilizzo in interventi di Chirurgia Artroscopica;

· velocità di rotazione massima indicativamente non inferiore a 8000 rpm;

· dotato di manipolo shaver ad elevato momento torcente, completo di comandi delle funzioni operative (ad esempio: velocità di rotazione, modalità di utilizzo, intensità aspirazione, ect.);

· manipolo shaver dotato di un idoneo set di lame per tagliare e fresare;

· ampia possibilità di memorizzare programmi di utilizzo personalizzati;

· dotato di ampio display ad elevata visibilità per la visualizzazione contemporanea e continua dei principali parametri di funzionamento;

· dotato di sistema di controllo dei manipoli attraverso comando a pedale;

· interfaccia utente caratterizzata da semplice ed intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù;

· dotato di dispositivo di interfacciamento per il controllo remoto da sistema di integrazione S.O.;

· parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili;

· facilità ed ergonomia d’uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti;

· di peso e massime dimensioni di ingombro ridotte; 

· software di gestione in lingua italiana; 

· A completamento si richiedono numero 2 manipoli rotatori e numero 2 manipoli sega oscillante e relativi cavi di collegamento.
POMPA PER ARTROSCOPIA:
· Artro pompa peristaltica a doppia puleggia, per irrigazione e aspirazione mediante doppia tubolatura monouso, portata flusso da circa 0,25 a circa 3 lt/min.; pressione da 0 a 200mmHg.

VAPORIZZATORE:
· Sistema per radiofrequenza con tecnologia digitale che consente la coagulazione monopolare e/o bipolare attraverso un generatore a radiofrequenza, è richiesta la possibilità di controllo del funzionamento con segnalazione digitale in caso di anomalia o distacco della piastra neutra, possibilità di utilizzo in modalità di taglio e coagulo anche combinati, i comandi sul pannello devono essere ben visibili e facilmente accessibili. 
OTTICHE:
· Numero 5 ottiche rigide a visione obliqua circa 30°, diametro circa 4 mm, lunghezza circa 18 cm autoclavabili.

· Numero 5 camicie artroscopiche di diametro di circa 6 mm, lunghezza utile di circa 12 cm, con due rubinetti rotanti e chiusura automatica.

· Numero 5 cavi di luce a fibre lunghi circa 2,5 metri autoclavabili di diametro 4,5 ÷ 5,5 mm adattabili a differenti ottiche e fonti di luce in commercio.
CARRELLO MEDICALE:
· Carrello dedicato per endoscopia multipiano con circuito integrato di alimentazione a norme medicale, completo di trasformatore di isolamento.

· L’apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 37/2010, che recepisce la Direttiva 2007/47/CE – “Dispositivi Medici”, con indicato l’eventuale numero dell’organismo certificato che l’ha rilasciata.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Scheda Tecnica - Procedura aperta per la fornitura di una colonna artroscopica per l’A.S.P. di Ragusa                             Pagina 2 di 2

